# 1. INTRODUCCIÓN

Red de Laboratorios SOIVRE

16 laboratorios de ensayo periféricos + Laboratorio Central en Madrid (acreditado)

Dependen de la Subdirección Gral. de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica de Comercio Exterior (Secretaría de Estado de Comercio, MECE)

Especialización creciente de cada laboratorio

Acreditación según UNE-EN ISO/IEC 17025:2017

Sistema de gestión de calidad en laboratorios de ensayo y calibración

Requisitos para demostrar competencia en ensayos

Origen: ofrecer servicio de calidad a operadores, sobre todo exportadores

ENAC

Asociación sin ánimo de lucro, único organismo con potestad pública para acreditar (RD 1715/2010, Reglamento (CE) 765/2008)

Marca ENAC: declara cumplimiento y da aceptación internacional

Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento, más de 120 países

Organizaciones: EA y Global ACI (desde 1-1-2026, fusión de ILAC e IAF)

Laboratorio Central (desde 1989), funciones

Coordinar y armonizar la red y las aplicaciones informáticas

Planificar adquisiciones de instrumental

Asesorar en reactivos, calibración y seguridad

Poner a punto metodologías y dar soporte analítico

Organizar intercomparaciones

Coordinar la acreditación, la formación y el apoyo documental

Control de calidad: conjunto de medidas para conservar la fiabilidad de un método

Interno (intralaboratorio): evalúa a diario las determinaciones rutinarias

Preanalítica: toma de muestras y tratamiento

Analítica: validación de métodos, muestras de control, gráficos de control

Postanalítica: procesamiento estadístico y archivo

Externo (interlaboratorio): pruebas de intercomparación

Se describen los 4 ensayos fisicoquímicos: fundamentos, instrumentación, calibración y aplicaciones

# 2. GRAVIMETRÍA

## 2.1. Descripción y fundamentos

Separación del componente (precipitación, extracción u otros) o de un derivado estequiométrico que se pesa

Largas y tediosas, pero exactas y seguras

Directas: se pesa el analito

Precipitación, electrodeposición, extracción por disolvente, volatilización

Más usadas en alimentos: precipitación, extracción y volatilización

Indirectas: no se pesa el analito

Volatilización y termogravimetría

## 2.2. Gravimetría directa

Precipitación: reactivo da compuesto definido de solubilidad muy pequeña, que se filtra y pesa

Etapas

Pesada de la muestra (directa o por diferencia)

Disolución (agua, ácidos, bases, oxidantes o fundentes)

Precipitación: reactivo lento y en ligero exceso, preferible en caliente

Envejecimiento (digestión si es cerca de ebullición): cristales grandes, puros y filtrables

Filtración y lavado: crisoles (Gooch, Munroe, porcelana), papel, Millipore

Secado en estufa a 100-105 ºC o calcinación (cenizas)

Pesada tras enfriar en desecador, balanza analítica

Cálculos por estequiometría

Precipitado = sustancia buscada

Precipitado relacionado con el analito: factor gravimétrico (químico o de conversión)

Electrodeposición: la corriente eléctrica como reactivo, metales sobre cátodo o aniones sobre ánodo (haluros de Ag sobre ánodo de plata)

Volatilización

Evaporación: extracto seco

Incineración: cenizas en alimentos

Absorción: aumento de peso del desecante (perclorato de magnesio anhidro para el agua)

Extracción con disolventes: extracción, evaporación del disolvente y pesada del residuo

Líquido/líquido: grasa en leche

Sólido/líquido: grasa en quesos o magdalenas, técnica Soxhlet

## 2.3. Gravimetría indirecta

Volatilización: pesada antes y después de calentar (aprox. 105 ºC)

Humedad en alimentos, agua y CO2

Pueden volatilizarse otros compuestos

Termogravimetría: relación entre peso y temperatura

## 2.4. Instrumentación necesaria y calibración

Tres instrumentos: balanzas, estufas y muflas

Balanzas: exactitud y sensibilidad

Diaria: nivel, punto cero y calibración con pesa de referencia (100 g)

Semestral: exactitud, precisión e incertidumbre, certificado de calibración

Anual: calibrar las pesas de uso diario frente a certificadas

Trienal: recalibrar las pesas certificadas en organismos acreditados

Estufas y muflas: semestral, exactitud, precisión y constancia de temperatura

## 2.5. Aplicaciones en el ámbito alimentario

Cloruros, fósforo y hierro

Metales, sobre todo en pescado, desplazada por espectrometría de absorción atómica

Cl- como AgCl con AgNO3 en carne

Ca2+ como oxalato cálcico monohidratado

## 2.6. Aplicaciones en el ámbito de la seguridad industrial

Cromo VI en calzado o guantes

Cuero: ≤ 3,0 mg/kg, Reglamento (UE) 301/2014, norma UNE-EN ISO 20345:2022

Textil: ≤ 1,0 mg/kg, Reglamento (UE) 2018/1513

Sustancias solubles en agua de partes del calzado (UNE-EN ISO 20869:2010) y materiales volátiles

# 3. VOLUMETRÍA

## 3.1. Descripción y fundamentos

Se añade disolución valorada (concentración exacta) hasta reacción entre cantidades equivalentes

Punto de equivalencia: teórico, no observable

Punto final: cambio observado (color, potencial, conductividad), debe coincidir con el de equivalencia

Potenciométricas: punto de inflexión de la curva potencial frente a volumen

Indicadores químicos: cambio de color

Indicadores internos: autoindicador, coloreados, conductimétricos, potenciométricos, amperométricos, luminiscentes, fluorescentes

Indicadores externos: se toma muestra y se prueba con reactivo en placa de porcelana o papel de filtro

## 3.2. Clasificación de los métodos volumétricos

Tres criterios: tipo de reacción, modo de valoración y cantidad de problema o reactivo

3.2.1. Por el tipo de reacción química

Neutralización (ácido-base): transferencia de H+

Bases con HCl, H2SO4, HNO3 o HClO4. Ácidos con NaOH o KOH

Alimentos: acidez y grado de saponificación (mg KOH por g de grasa) en grasas, acidez en zumos, vino y cerveza, nitrógeno por Kjeldahl

Formación de complejos: agente acomplejante EDTA, indicador negro de eriocromo T o murexida

Alimentos: dureza total del agua, calcio y magnesio

Óxido-reducción: reductores con oxidantes (permanganato, dicromato, yodo), oxidantes con tiosulfato, indicador engrudo de almidón

Índice de peróxidos y de yodo en grasas

Agua: cloro, O2 disuelto, materia orgánica

Azúcares reductores (Fehling)

Anhídrido sulfuroso en zumos y vino

Calcio, hierro, ácido nitroso y agua oxigenada

Precipitación: final por aparición o cese del precipitado. Sulfatos en vinos

Mohr (cloruros) y Volhard (halógenos) en alimentos

3.2.2. Por el modo de proceder

Directa: reacción conocida, indicador marca el punto final

Retorno o retroceso: exceso de reactivo, se valora el exceso con un tercer reactivo

Indirecta: el analito se transforma en otro compuesto valorable, en alimentos sobre todo para H+

3.2.3. Por la cantidad de problema o reactivo

Micrométodo: 0,4-1 mL o 1-10 mg

Semimicrométodo: 1-10 mL o 10-100 mg

Macrométodo: 10-100 mL o 100-1.000 mg

## 3.3. Instrumentación necesaria y calibración

Calibración a la recepción, por muestreo aleatorio (1 de cada 10 piezas del mismo lote)

Con reactivos agresivos, recalibrar según uso

Buretas, pipetas y matraces aforados de clase A

Calibración: volumen contenido a t y cálculo a 20 ºC

Tablas de la Comisión Permanente de Pesas y Medidas con límites de error. Si se superan, se retira el material

# 4. POTENCIOMETRÍA

## 4.1. Descripción y fundamentos

Electrodo metálico en solución de sus iones: M ↔ Mⁿ⁺ + ne⁻

Hacia la derecha oxidación, hacia la izquierda reducción

Pila galvánica: dos electrodos de distinto metal separados por tabique poroso

Ánodo se oxida, cátodo se reduce

Electrones del ánodo al cátodo por circuito externo

FEM: Epila = Ecátodo – Eánodo

Se mide la FEM y la ecuación de Nernst la relaciona con la concentración del analito

## 4.2. Descripción e instrumentación necesaria

Potenciómetro: electrodo de referencia, galvanómetro y electrodo indicador

Referencia: potencial conocido, independiente del analito

Indicador: potencial según la actividad del analito

5 tipos de electrodos

De gases (hidrógeno)

Metal-ion metálico: plata para Cl-, amalgama para alcalinos

No metal/ion no metálico: Pt/Br2/Br-

Metal/sal insoluble: calomelanos y Ag/AgCl como referencia

Óxido-reducción: quinhidrona

Medida directa: rápida, con electrodo específico no requiere separación previa

pHmetros o medidores de pIon, precisión de 0,001 a 0,005 unidades de pH

## 4.3. Aplicaciones en el ámbito alimentario

pH y acidez en conservas y zumos

Punto final en valoraciones de neutralización, óxido-reducción y precipitación

Electrodos ion-selectivos

Fluoruros en sal fluorizada y alimentos para bebés

Cloruros en agua, leche, zumos y jarabes de maíz

Bromuro en vino, sulfuros en agua

Sodio en carnes y pescado ahumado, calcio en leches

Electrodos especiales

Nitratos en espinacas y alimentos de bebés, nitritos en pescado ahumado

SO2 en vino, NH3 en agua, lactosa en leche

## 4.4. Aplicaciones en seguridad industrial

pH en cuero (textiles y calzado), UNE-EN ISO 4045:2019

# 5. CONDUCTIMETRÍA

## 5.1. Descripción y fundamentos

Electrólisis en celda electrolítica

Aniones al ánodo (+), donde se oxidan

Cationes al cátodo (-), donde se reducen

Mide la conductancia: inversa de la resistencia de la solución electrolítica

La resistencia depende de la superficie de los electrodos y de su distancia

Se mide intensidad, diferencia de potencial, resistencia o combinación, y se relaciona con la concentración

## 5.2. Descripción e instrumentación necesaria

Conductímetro

Célula conductimétrica: dos electrodos de platino en recipiente de vidrio

Fuente de corriente alterna, la continua provoca electrólisis y polarización que falsean la medida

Detector de corriente alterna, osciloscopio

Calibración mensual con concentraciones de conductividad conocida

## 5.3. Aplicaciones en el ámbito alimentario

Cenizas de productos azucarados y pureza

Pureza de agua destilada o desionizada, identificación de agua corriente o mineral, aguas residuales

Adición de agua a leche fresca

Miel adulterada por conductividad eléctrica

Ácidos grasos libres y estabilidad a la oxidación de grasas, caracterización de aceites vegetales y aromas

Punto final en valoraciones ácido-base y de precipitación

# 6. CONCLUSIÓN

Técnicas clásicas de uso cotidiano en la Red, referencia en análisis oficiales y método normalizado frente al que se validan otras técnicas

Aplicación transversal: control de calidad alimentario y seguridad industrial (cromo VI y pH en calzado y EPI)

Versatilidad y coste reducido